A  CT  minõség ellenõrzése.

Duliskovich Tibor, Vittay Pál

Összefoglaló

dr Duliskovich Tibor

Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet

dr prof Vittay Pál

Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet Fõigazgató Fõorvos

Levelezési cím:

dr Duliskovich Tibor

ORSI

Radiológiai Klinika

1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35

Bevezetés: A szerzõk a modern radiológiai diagnosztika gép- és szoftver függõ berendezéseinek képminõség kontroljának elméleti kérdéseivel foglalkoznak és az RMI gyártmányú 461A típusú fej/test phantommal szerzett tapasztalataikat foglalják össze a CT minõség biztosításával kapcsolatosan.

Módszer: A digitális kép keletkezése, feldolgozása, megjelenítése, észlelése, értékelése, és tárolása kapcsán leselkedõ hibaforrásokra terjedt ki vizsgálatunk. A CT phantommal a készülékek minõségellenõrzése kapcsán felmerült problémák és ezek megoldásait tárgyaljuk.

Eredmények: A munkánk során minõség ellenõrzõ és biztosító protokollokat hoztunk létre, melyek egyrészt alkalmasak a mindennapi rutinban a CT készülékek képminõségének és ezen keresztül üzemállapotának gyors és tájékozódó jellegû felmérésére, másrészt komplex, minden részletre kiterjedõ minõségellenõrzést és hibaforrás felderítést tesznek lehetõvé minimális anyagi és idõ ráfordításokkal.

Következtetés: A rendszeres minõség ellenõrzés segítségével még azt megelõzõen észlelhetõ a CT készülékek mûködési zavara, mielõtt bármilyen képminõség romlás, és ezen keresztül, diagnosztikus érték csökkenés bekövetkezhetne. A Magyarországon telepítet összes CT átfogó ellenõrzõ program keretein belül folyamatos minõség biztosításban kell részesüljön. A CT homogenitás és zajszint mindennapos mérése megfelelõen érzékeny módszere a képminõség rutin ellenõrzésének.

Kulcsszavak: CT, quality controll, quality assurance, minõségbiztosítás, phantom mérés.

CT scanners quality assurance

Summary

Introduction: The high level of electronic and mechanical complexity inherent in a CT scanner, as compared to the more common radiologic instruments, make the implementation of a CT Quality Assurance (QA) program essential to the maintenance of good image quality and low patient dose. The authors report their experiences with RMI head/body CT phantom Model 461A.

Methods:  The step by step analisis of digital picture aqusition, post processing, performance, perception, appreciation and storage indicates some specific error sources in picture interpreting, which may cause diagnostic fault. The detection and solution of this problems are discussed in this paper.

Results: The developed quality assurance protocol contents a series of simple, effective tests using RMI CT Phantom Kit to check CT scanner performance, including daily quality control test, comprehensive QC testing and a complete CT QA program. This protocol is designed for maximum flexibility with a minimum amount of time, effort and cost.

Conclusion: Careful quality control measurements are needed to monitor scanner performance and to detect any degradation of image quality before diagnostic information is significantly affected. Every CT system should be incorporated into a comprehensive QA program. The average CT number and it standard deviation should be checked daily to monitor noise properties and CT number accuracy of the scanner.

Key words: CT, quality control, quality assurance, phantom study.

Módszer

A komputeres tomográfia a 22-ik életévébe lépet, tehát felnõtt korúnak tekinthetõ nemcsak "biológiailag", hanem technikailag, elektronikailag, számítástechnikailag és módszertanilag is. A CT megtalálta a helyét a diagnosztikus radiológia palettáján.

Amióta 1972-ben az EMI gyártmányú fej komputer tomográf elõször kapott széles nyilvánosságot egy 80x80 pixeles szelet elkészítése még 5 percig tartott. Ma a technika és elektronika szédületes fejlõdésének köszönhetõen a 2-4 secundumos 512x512 matrix-al rendelkezõ szelet szkennelési ideje átlagosnak mondható. Tehát a gépek 100-szor gyorsabbak lettek, miközben 50-szer több képpontot számolnak ki.

Próbáljuk emberközelbe hozni a képminõség fogalmát. Mennyire jó a jó? Milyen mélységû kép elégíti ki a mindennapos diagnosztikus igényeket? Mi az optimális képmatrix mérete: 256, 512, netán 1024 vagy még több? Kell-e subsecundomos szkennelési idõ? Legyen a szeletvastagság azonos a képelem méretével? Ki tudjuk használni a félmilliméteres magas kontrasztú térbeli felbontást vagy ez már felesleges? Mennyi az elfogadható képzaj? Elégséges a gray-scale megjelenítés vagy ragaszkodjunk a színes képekhez? Milyen felbontású, sugárzású monitort használjunk? Hogyan tároljuk vizsgálatainkat? Más szavakkal: mi az a határ, amikor egy berendezést mûködõképesnek mondunk ki és mikor kell keményen fellépnünk  annak érdekében, hogy a diagnosztikai tévedések elkerülhetõk legyenek? Hol húzzuk meg a határt az alacsony, közép és felsõ kategóriájú gépek között?

A fenti kérdésekre adott válaszok egy része a konkrét alkalmazási feladattól függ, de a képminõség fogalma ezek összességébõl fakad és rendszeres precíz reprodukálható ellenõrzések segítségével biztosítható csupán. Hiszen emberi érzékszerveinkkel nem tudjuk felmérni, hogy a monitoron megjelenõ kép mennyire felel meg a valóságnak, mivel az anatómiai állandóságra építeni nem lehet! Ezért rá vagyunk kényszerülve olyan eszközök használatára, melyek gyártása során ismert típusú anyagokat ismert alakzatokban helyezünk el. Igy, amennyiben a megjelenõ kép eltér az elvárttól megfelelõ következtetéseket tudunk levonni. Ezek az eszközök a phantomok.

Ha ezeknek az anyagoknak, melyek a diagnosztikus energia tartományokban úgy viselkednek az ionizáló sugárzással szemben, mint az emberi szövetek, a detektálása és megjelenítése nem szenvedett zavart, akkor feltételezzük, hogy a kép megfelelõen reprezentálja az anatómiai struktúrákat. Ez az alapja a minõségellenõrzésnek.

Mitõl függ a képminõség?

Környezet tényezõi: A gépek üzembiztos mûködéséhez általában megfelelõ külsõ hõmérséklet, páratartalom, hálózati feltételek, földelés, rádiófrekvencia zajmentesség stb. szükségeltetik. Bármely tényezõ kritikus megsértése hibaforrásként szerepelhet, mely esetleg a mûködést nem gátolja meg, de komoly képminõség romlást idézhet elõ.

Mechanika: A CT asztal szilárdsága, a gantry rezgésmentessége, az alkatrészek rögzítése alapvetõ fontosságú. Az elsõ test, amelyet végzünk - a vibrációs teszt. Ilyenkor a detektorok zaját összehasonlítjuk álló csõ-gantry esetén és mozgó csõvel, de sugár nélkül!!! Amennyiben némely detektor, vagy az egész detektor zaj jelentõsen növekszik, úgy a vibráció a megengedetnél nagyobb.

A CT asztal sugárelnyelésének homogénnek kell lenni, nem lehet zavaró.

Detektor: A gáz (általában xenon) detektorok érzékenysége gáznyomás függõ , barométerrel folyamatosan ellenõrzendõ. A félvezetõ detektorok hõingadozásra rendkívül érzékenyek, de a jelentõs túlexpozició is kárt tehet bennük. A detektorokban a feszültség különbséget azonos szinten kell tartani. Ez megoldható újratölthetõ elemek és hálózatról mûködõ tápegység segítségével. Ez utóbbi esetben a hálózat instabilitásai ingadozó alapfeszültséget és ezáltal magasabb detektor zajt eredményezhetnek.

A detektorok pillanatnyi állapotának megfelelõen változik a nyugalmi feszültségük (áramuk). A kalibráció során a számítógép levegõ vagy vízdenzitású fantom esetén ezeket rögzíti és a késõbb mért értékeket ezekkel korrigálja. A forgó detektoros rendszerekben ez a folyamat betegek közt minél gyakrabban elvégzendõ. Álló detektor mezõvel rendelkezõ készülékek a csõ forgásával egyídõben a legyezõ formájú rtg sugár szélével, mely testrészen nem halad át, folyamatosan szeletenként kalibrálják a detektorokat. Ez jóval kisebb inhomogenitás elérését teszi lehetõvé.

Az rtg csõ: A forgó anód felszíne a csõ elöregedése folytán felmaródik. A gyártók általában 60.000 szelet szám közeli értékig vállalnak garanciát termékeikre, de Magyarországon nem ritka a kétszeres szeletszám túllépés sem. Ilyenkor az anód felszínének egyenetlensége folytán egyenetlenné válik a sugáremisszió is. Az rtg-csõben óhatatlanul extrafokális sugárzás is keletkezik. A fentieknek képéletlenség a következménye, amennyiben a készülékbe csak primaer sugárrekesz van szerelve vagy a secunder sugárrekesz nem követi pontosan a szeletvastagság beállításokat. Nem csak a képminõség romlik, de jelentõsen fokozódik a beteg sugárterhelése is.

Meg kell jegyezni, hogy a detektorokon a megfelelõ jel/zaj viszony elérése érdekében egy adott dózis szükségeltetik. Ennek csökkenése esetén (gyors scan, vékony szelet, alacsony csõáram, stb) növekszik a zaj - romlik a képminõség!

Fénymutató: A fénymutató megfelelõsége a tényleges sugármezõnek életbevágóan fontos a helyes pozicionálás szempontjából.

Sugárrekesz: Amennyiben nincs secunder rekesz a gép fokozottan érzékeny az extrafokális sugárzásra. A primaer rekesz szerepe a szeletvastagság beállítása. Ha a tényleges szelet vastagabb, mint a szoftver által deklarált, akkor a voxel jóval nagyobb lesz, a parciális volumen effektusnak köszönhetõen a kis képletek denzitásai nem értékelhetõek és continua szeletek esetén tulajdonképpen overlappinggel dolgozunk, ami felesleges és növeli a sugárterhelést is!

Scan speed: A skennelési sebesség növelésével csökkennek a mozgási artefaktumok, de a megfelelõ dózis elérése érdekében, növekszik a csõterhelés. Ugyanakkor növekszik a vibráció is. Ezért a vibrációs tesztet az összes scan speed esetében meg kell mérni.

Filterezés: A nyers mérési adatokat, az un. RAW data-t különbözõ filterezési eljárásoknak vetik alá. Az analóg-digitális konverzió és a Fourier transzformációt követõen, a visszavetítés és rekonstrukció után a memóriában elõáll a digitális matrix, melynek minden egyes pixele egy voxel sugárgyengítési képességét reprezentálja, azaz a voxelben található szövetrészlet elektrondenzitását tükrözi.

Post processing:  Ezalatt elsõsorban az olyan képmanipulálási lehetõséget értjük, melyek a rendelkezésre álló digitális képekbõl az emberi szem fiziológiáját figyelembe véve könnyebben értékelhetõbb képek állítanak elõ. A digitális képet megfelelõen ki kell zoomolni, az ablakozási technikákkal a kiértékelendõ szövetre optimalizálni. A 3D rekonstrukcióval a megfelelõ denzitású felszínek megjeleníthetõk. A denzitás értékekhez való szin hozzárendelésével szélesebb ablakot használva is növekszik a szem kontrasztérzékelõ képessége, azaz egyszerre több különbözõ denzitású lépcsõt tud megkülönböztetni.

Monitor: A digitális-analóg konverzió után a kép magas felbontású monitoron megjeleníthetõ. A mintavételi frekvencia itt is fontos, mint az A/D konverzió során. Ha a monitor beégett, vagy helytelen a kontraszt és fényerõ szabályozása - jelentõsen romlik a képek értékelhetõsége. Fényvisszaverés gátló szûrõk alkalmazása és MON-X szemüveg viselése ajánlatos.

Multiformat kamera: Mivel a vizsgálatokat gyakran nem monitorról, hanem utólag az elkészült filmek elemzésével értékelik az orvosok a fényképezõ berendezés minõségellenõrzésének nagyon nagy jelentõsége van. Tisztaság, pormentesség nélkülözhetetlenek. A mozgó monitorral ellátott optikai kamerák egyszerûbbek, képminõségük gyengébb, mint a laser-es multiformát kameráké.

Elõhívó automata: A hívási, fixálási és öblítési folyamatok állandóságát általában mikrochip figyeli. Ma már léteznek elõhívók, melyek a gyári csomagoláson található vonalkód alapján a hívási paramétereket a standardhoz képest útánállítják a betöltött film gyárilag tesztelt érzékenységének megfelelõen.

Film: A kamerákhoz megfelelõ vastagságú, átlátszóságú, érzékenységû film használandó, különben a film betöltését figyelõ fotodióda pl. nem érzékeli a film behúzását és rátölt.

Back-up:  A képek minõségromlás nélküli digitális tárolása a legolcsóbb, legbiztonságosabb módszere a képarchivum készítésére. Ma számtalan adatkompressziós eljárás segítségével a kép memória igénye nagymértékben, akár 90-95%-kal csökkenhetõ. Óvakodni kell azonban az ilyenkor fellépõ adatredukciótól, melynek hatására nem az eredeti képet kapjuk tesszük el!!!

Egy lánc erõssége mindig a leggyengébb láncszem erõségével egyenlõ. Ez áll a CT képalkotására is. Elég egyetlen egy gyenge láncszem az adatakviziciótól kezdve, a szoftver képességein keresztül, a kép megjelenítéséig és a képminõség a leggyengébb láncszem szintjére zuhan!

Eredmények

Mivel egy olyan komplex berendezés minõségellenõrzését, mint amilyen egy CT, csak a szakszerviz végezheti és mivel a mindennapi gyakorlatban nincs szükség a gép szétszedését követõen az egyes alkatrészek ellenõrzésére (általában ez nem is lehetséges), ezért olyan minõségellenõrzõ módszer segítségével tájékozódhatunk a készülék megfelelõségérõl, mely a bemenet és kimenet közt elhelyezkedõ összes részegységet egyszerre értékeli.

A mi gyakorlatunkban RMI gyártmányú fej/test CT phantommal végeztük a minõségi paraméterek ellenõrzését. Igyekeztünk olyan egyszerû protokollokat összeállítani, melyek segítségével a CT üzemeltetõ szakasszisztensek a munka kezdés elõtt könnyedén meggyõzõdhetnek a készülék hibátlan mûködésérõl vagy felfedezhetik a rejtet hibák képminõséget befolyásoló jelenlétét. Igy a szakszerviz idõben értesíthetõ, a hiba elháríthatóvá válik, még mielõtt diagnosztikus tévedések forrása lehetne.

A másik célunk olyan átfogó, részletekbe menõ minõségellenõrzõ és biztosító program kidolgozása volt, mely a CT gyakorlatilag minden kritikus elemének standard módon, a késõbbiekben reprodukálhatóan történõ, kiértékelését teszi lehetõvé.

A következõkben röviden ismertetem az általunk végzett mérések módszertanát és az ezekbõl levonható következtetéseket.

A munkánk során a következõ paraméterek vizsgálatát végezzük el:

- CT szám pontosság,

- CT szám homogenitás a gantry-n belül,

- CT szám zaj,

- CT szám temporális (idõbeli) stabilitás,

- magas (100%) kontrasztú térbeli felbontás,

- alacsony (0.6%) kontrasztú térbeli felbontás,

- modulációs transfer funkció (MTF),

- point spread funkció (PSF),

- szelet vastagság,

- beam hardening effektus,

- artefaktumok.

A mérések elvégzése elõtt kalibrálni kell a CT készüléket és a fantomot megfelelõen pozicionálni kell mindkét síkban a fantom szélsõ furataiba behelyezett spirális, más néven HELIX, betétek segítségével. A vizdenzitású közegben egy sugárdens anyagból egy spirál van elhelyezve a vizsgálati síkra merõlegesen oly módon, hogy a menetemelkedés 360(-on 2 cm. A spirál közepére egy 1.6 mm acélgolyó van rögzitve (l. 1-s ábrát).

A spirál közepén elhelyezett kis golyó a helyesen pozicionált fantom minden betétjében az ábrázolódott ív közepén helyezkedik el. Az ábrázolódó ív nagysága a szeletvastagságától függ. Mivel 2 cm menetemelkedés 360(-nak felel meg, minden 1 mm szeletvastagság 18(-os ívrészletet ábrázol (l. a 2-s ábrát).

Amennyiben a betét és a fantom nincs megfelelõen elhelyezve a metszési síkban, ugy az acélgolyó a láthatóvá vált ívrész szélénél fog ábrázolódni (l. 3-as ábrát).

A vizszinteshez képest szöget fog bezárni az ív szakasz és ennek a szögnek a nagysága egyenesen arányos a fantom kimozdulási fokával a metszési síkhoz képest. A 4-ik ábrán látható 54(-os eltérés annyit jelent, hogy a fantomot 3 mm-rel (54( / 18() be kell tolni a gantry-be.

Vékonyabb szelet esetén a spirálból kissebb részlet válik láthatóvá (l. az 5-ik ábrát). Ezzel a módszerrel megközelitõ pontossággal szeletvastagság is mérhetõ.

A 6-ik ábra egy pontatlanul beállított fantomot ábrázól. Ebben az esetben a fantom bal szélét 3 mm-rel be kell tolni, a jobb szélét 2 mm-rel ki kell huzni a gantryböl. A fantom felsõ és alsó széle jó helyzetben vannak.

A CT szám pontosságát ismert denzitású fantom betétek CT szám meghatározásával ellenõrizzük: polypropylene -100 HU, polyethylene -90 HU, vizdenzitású betét 0 HU, acryl 120 HU, teflon 900 HU.

A CT szám homogenitás alatt a gantry területén különbözõ pontokban vizdenzitású fantommal mért CT számok egyformaságát értjük.

A zaj megegyezik az adott ROI-ban mért CT szám standard deviációjának mértékével.

A fent ismertetett méréseket a készülék által támogatott összes csõáram (mA), scannelési idõ, szelet vastagság, filterezés paraméterekkel kell elvégezni minden lehetséges kombinációban. A ROI minden esetben azonos számú képelemet kell hogy tartalmazzon, azonos nagyítás mellett. Ez az idõbeli állandóság helyes megítéléséhez nélkülözhetetlen. A temporális stabilitás a készülék állapotának érzékeny detektora.

A térbeli felbontó képességet magas (100%-os) kontraszt esetében a vízdenzitású betétbe fúrt 1.5 / 1.25 / 1.0 / 0.8 / 0.6 / 0.5 / 0.4 átmérõju levegõ tartalmú furatok sorozataival határozzuk meg a gantry különbözõ pontjain.

A térbeli felbontó képesség alacsony (0.6%-os) kontraszt mellett egy CT készülék egyik legfontosabb paramétere. Ettöl függ, úgyanis, a diagnosztikában a homogén képleteken belüli laesiók felismerhetõsége (pl. májmetsztázis, lépinfarktus, tumoron belüli necrosis, stb.) Az alacsony kontrasztú felbontás nagymértékben korrelál a képzaj szintjével, de pontosan csak megfelelõ betéttel mérhetõ. Munkánkban a környezetükkel (vízdenzitású közeg) 0.6%-os kontrasztot alkotó, egymás mellé helyezett 8 / 5.6 / 4 / 2.8 / 2 mm átmérõju, gyantával kitöltött furatok sorozatával határoztuk meg az alacsony kontrasztú felbontást. Egy fontos élettani fenomén alapvetõen befolyásolja az alacsony kontrasztú elemek érzékelhetõségét. A  látószögnek minél kisebbnek kell lennie, a látási távolságnak lehetõleg minél nagyobbnak kell lennie (minimum 3-4 méter a monitor képernõjétöl vagy a film síkjától számítva!)

A szeletvastagság tényleges mérete döntõ a CT alacsony kontrasztú felbontása szempontjából (nagy voxel = erõs volumen effektus) és a páciens sugárterhelése szempontjából. A szeletvastagság mérése lehetséges a fantom pozicionálását segítõ spirális drót betétek segítségével a fent emlitett módon. Sokkal pontosabb azonban a szeletvastagság mérése a szenzitivitási profil betéttel. A betétben egy 0.5 mm vastag alumínium lapocska van a szelet síkjához képest 26.6 fokban bedöntve (l. a 7-es ábrát). A lapocska hosszabb oldala közepénél egy apró lyuk van fúrva, mely helyesen beállított fantom esetén mindig a lapocska közepén ábrázolódik.

A döntési szögnek köszönhetõen a tényleges szeletvastagságnál kétszer hosszabb lapmetszet válik láthatóvá (l. 8-as ábrát). A kép kiértékelésnél rendkivül fontos a megfelelõ ablakozási technika, de ennek részleteivel jelen munkánkban nem foglalkozhatunk.

Az MTF és PSF funkciókat egy opcionális 0.25 mm fémszálat tartalmazó betéttel mérhetjük, de a MTF pontosabb meghatározása a szenzitivitási profil betéttel végezhetõ.

A CT vizsgálatok során a módszer fizikájából adódóan szükségszerûen fellépnek bizonyos mûtermékek. A sugárkeményedés néven ismert fenomén abból fakad, hogy a rtg csõbõl kilépõ sugárzás nem monokróm, hanem lefed egy bizonyos szélességû spektrumot. A magas denzitású objektumok megszûrik a spektrumsáv alsó szélét relatív sugárkeményedést okozva. Mivel azonban a sugárgyengítés nemcsak az anyag atomikus számától, hanem a csillapítási együtthatók minden anyag esetén energia dependensek is, a keményebb sugár másféleképpen nyelõdik el a magas denzitású objektumok árnyékában. A rekonstrukciós algoritmusok azonban ezt csak korlátozott mértékben képesek felismerni és korrigálni és igy a képen mûtermékek keletkeznek (a csont betét belsejében alacsonyabb denzitású pontokat találunk, és a szomszédos vizdenzitású környezetben csillagszerû mintázat jelenik meg). Ezek subjektív megitélése magas denzitású teflon betétek segitségével lehetséges.

Megbeszélés

Úgy találtuk, hogy a mindennapi gyakorlatban a CT állapotának tájékozódó jellegû felmérésére kiválóan alkalmas a CT szám stabilitás, homogenitás és zaj mérése. Ezek a paraméterek érzékenyen reagálnak az egész rendszerben keletkezett hibákra. Ugyanakkor ezek a mérések nem igényelnek precíz fantom pozicionálást (sõt még fantomot sem!) és paraméter kombinációnként egyetlen scanneléssel kivitelezhetõk.

Egy részletes tesztelésnél azonban ki kell térni a fent emlitett összes paraméter mérésére és elemzésére, mivel a rejtett hibák és ezek kölcsönhatásai csak igy ismerhetõek fel biztonsággal.

A minõségbiztositás és ellenörzés legalább olyan fontos részei a diagnosztikus tevékenységnek, mint a megfelelõ asszisztens és orvosképzés. Miközben a metódikából származó hibák egy részét a helyes képkiértékeléssel még korrigálni lehet, addig a CT készülék hibás müködésébõl fakadó téves mérésre nem derülhet fény rendszeres minõségellenörzés hiányában. Ezek a hibák beépülnek a képbe félreértéseket és diagnosztikus tévedéseket okozva ugy, hogy ráadásúl a legbecsületesebb operátorban és orvosban még csak fel sem merül a hiba lehetõsége!!!

Az indokolatlan páciens sugárterhelés egy másik érv, mely a rendszeres kontroll mellett szól.

Rövidre fogva a szót, az eredményes diagnosztikához rendszeres képzés és tudatos minõségbiztositás szükségeltetik. Az ORSI-ban kidolgozott rövid algoritmusok segitségével a CT készülék, mint egység, rutinszerüen naponta gyorsan, tájékozódó jelleggel ellenörizhetõ még drága CT fantom hiányában is. Kalibrációt követõen az üres gantry-t két-három skennelési üzemmódban végigmérve könnyüszerrel elvégezhetõ a CT szám pontosságának, a CT szám homogenitásának és zajának meghatározása. Ezeknek a paramétereknek idõbeli hirtelen romlása érzékenyen reprezentálja a készülék egészének állapottromlását, a CT meghibásodását. A mérési jegyzõkönyvek a szerviz szakembereinek is támpontot jelentenek és segítik a hiba gyors elháritását.

A rendszeres minõségbiztositással nem csak a beteg és orvosa jár jól, hanem a kezelõ személyzet és a szerviz is. Végsõ soron pedig az egészségügy, a társodalom és minden egyes állampolgár. Sok felesleges kiadást, ismételt vizsgálatot és végzetes hibát lehetne elkerülni megfelelõen elvégzett egyszerü minõség ellenörzõ müveletekkel!

Irodalom

1.	Constantinou C., Attix F.H., Paliwal B.R.: A "solid water" phantom material for radiotherapy X-ray and X-ray beam calibration. Medical Physics, 1982 (3) 9.

2.	Hanson K.M.: Detectability in computed tomographic images. Medical Physics 1979 (5): 441-451.

3.	Hunter T.B.: CT units. Radiology 1982 (144): 942.

4.	Hunter T.B.: The computer in Radiology. An Aspen Publication. 1986.

5.	Instructions for RMI head/body CT phantom model 461A. 1994

6.	Judy P.F: The line spread function and modulation transfer function of a computed tomographic scanner. Medical Physics 1976 (4) 3: 233-236.

7.	Littleton J.T., Durizch M.L.: Sectional Imaging Methods: A Comprison. University Park Press. 1983.

8.	McCullough E.C.: Photon attenuation in computed tomography. Medical Physics 1975 (6) 2: 307-320.

9.	White D.R., Speller R.D.: The measurement of effective photon energy and "linearity" in computed tomography. British Journal of Radiology 1980 (625): 5-11.